重庆市黔江

中心医院

集中供液系统紧急采购项目

紧

急

采

购

文

件

重庆市黔江中心医院

2023年4月17日

一、采购项目

集中供液系统紧急采购项目。

二、资格或资质要求

（一）资格要求：

1、提供经年审的《营业执照》（复印件，加盖单位公章）。

2、提供谈判产品对应的医疗器械经营许可证（复印件，加盖单位公章）。

3、书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》。

（二）报价要求

1、报价为人民币报价，包含：设备费、运输费、安装调试费等一切费用，采购人不再支付其他费用。

2、本项目最高限价45万元。本项目以各公司谈判最终电价为准，报价最低且满足技术要求和承诺交货时间的供应商为该商品的成交供应商。

三、技术规格和质量要求

、打机（一）性能要求

1、集中供液系统供到血透机的A、B浓缩液质应符合《YY0598-2015血液透析及相关治疗用浓缩物》及《血液净化标准操作规程2020版》，要求在任何时候透析液细菌≤50CFU/ml、内毒素≤0.25EU/ml。

2、A、B 液主机独立分开式，A、B主机分别采用封闭柜式一体设计，主机外壳均采用耐腐蚀材质，不导电。A+B主机尺寸：长≤3600mm，宽≤900mm，高≤1700mm，便于工作人员操作。主机身采用耐腐蚀塑料材质、不导电，可保护操作人员的人身安全。

3、集成式PLC 控制系统、触摸屏人机交互界面，防误操作设计，确保安全可靠。

4、主机配置触摸屏，可设置和显示系统运行参数和状态，触摸屏在损坏的情况下，启用应急按钮，完成配液、供液，防止科室因设备故障停止治疗运转。

5、操作屏幕可显示系统工作状态与时间，工作流程图与各环节的运行状态和监测数据。

6、系统具有声音、三色光灯、弹窗警示提示，自动纠正主机不合理设置参数的功能，高、低液位报警及防溢流、防泵空转功能，杜绝人为出错。

7、具有自动清洗、自动配制、自动传送到储液桶、透析液自动循管及恒压供液等功能，避免管道内透析液沉淀。

8、具备二十四小时预约启停、巡管排气、冲洗配制等功能。可根据排班需求智能，减少能耗和人工操作造成的失误。

9、具有预投粉功能，预投粉桶100L，配液桶、储液桶≥350L；预投粉功能增加系统配制浓缩液的储备量，减少配液技术人员当天工作时长。

10、投粉口离地面高度≤120cm，无需借助梯子投粉，保证配液人员安全。

11、系统具有在线监测电导功能，在线电导度监测精度 0.01ms/cm，首次结果偏离范围可进行第二次溶解，结果出现异常警报提醒防止不合格液体传送到储液桶。

12、B系统提供加热器，需实现每天现配现用，治疗结束后自动排空，第二天无需人员参与，可自动完成配液。冬季水温低溶解度较差时可自动启用加热，恒温23℃保证B干粉充分溶解。

13、A、B系统使用材料满足卫生级要求，A/B配液罐和储液罐采用PE材质防酸碱耐腐蚀，不含PVC。

14、系统过滤采用制药级别的微孔在线过滤系统，过滤精度为1微米和0.22微米两级双重过滤，系统配液完成经过双重过滤进入供液系统，可完成系统杂质和细菌的双重过滤，配液桶配有空气过滤器。

15、供液管路使用一体成型耐高温耐酸碱编织硅胶软管，直径大于 12mm，全循环无死角管路设计，无 T 型支管形成盲端，规避微生物、细菌、内毒素超标（需提供国家卫生部门相关证明文件）。

16、采用正压供液方式，血透机的供液压力小于 40KPa，供液泵为一用一备（可保障随时更换），紧急故障可一键切换，全方位保障科室运转。

17、系统可实现一键自动次氯酸水消毒，消毒过程无需人工操作，配液桶具有 360°喷淋系统，可对桶内部全面清洗。较好的微生物控制方式，冲洗快速便捷无余氯残留，可远程操控自动配液进水、搅拌、输送、清洗消毒功能，消毒时间≤5小时。

18、具有远程监控、操作的系统，可实现护士站有线端、手机无线端远程查看，操作的功能，提醒、报警信息微信推送功能。

19	、配液时间、人份数量、操作员可自动打印，触摸屏操作记录可查询功能。

20、设备应符合 IEC60601—1—2 要求的电磁兼容的相关标准；设备应符合 GB9706.1-2007要求电气安全的相关标准。取得国家药监部门承认的第三方检测机构出具的报告。

22、设备使用年限需≧8年。

23、该设备能同时供应60-80床透析机的使用。

（二）售后服务参数

1、整机设备质保5年起、终身维护，且维护仅收取需更换的零部件费用。接到用户报修后12小时内解决问题或到达用户地。

2、每月一次工程师上门例行巡检服务，确保设备正常，在质保期内对易损件进行免费更换。

3、根据集中供液系统的特殊性质，需按照临床科室的需求，提前备货科室2天使用量的成品液前置到科室库房，成品液有效期内滚动备货。

4、集中供液滤芯，即一级滤芯和二级滤芯。一级滤芯至少每周更换一次，二级滤芯至少每二周更换一次。在≧8年的设备使用年限内，一级滤芯及二级滤芯均由原厂家免费提供。

四、商务及售后服务要求

（一）交货时间

成交供应商应在成交后5个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

由重庆市黔江中心医院指定地址。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，并作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由谈判人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.成交供应商提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.本项目需邀请省级以上有资质的第三方检测机构进行验收，并出具合格的验收报告。

（四）质量保证及售后服务

1.质量保证期

设备整机质保伍年，并在采购合同中明确。质量保证期承诺优于本项目要求的，按谈判人的实际承诺执行。设备由制造商负责标准售后服务的，应在合同中予以明确说明，于成交之后提交制造商的售后服务承诺。

2.售后服务要求

成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

（1）电话咨询。成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（3）质保期外服务要求。质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原谈判人提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在谈判文件中列出。同时本项目需对耗材和易损件进行报价。

（五）培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（六）设备款付款方式

1、履约保证金。成交供应商在签订合同之前，以转账方式向谈判人支付成交金额5%履约保证金。履约保证金在质量保证期满且没有质量问题（或质量问题已解决）后20个工作日内无息退还。

2、设备最终验收合格后，成交供应商提供发票、合同、验收表原件，采购人在20个工作日内以转账支付方式向成交供应商支付合同价100%货款。

五、谈判相关事项

（一）谈判时间及地点

接收谈判文件时间为2024年4月20日14点30分前，谈判时间为2023年4月20日14:30时。

谈判地点：重庆市黔江中心医院五号楼409会议室。

（二）谈判文件要求

供应商在现场提交谈判文件纸质件及电子件。谈判文件包括以下内容：

1、经年审的《营业执照》（复印件，供应商加盖公章）、医疗器械注册证；

2、供应商参与本次谈判人员的企业法人授权委托书（原件，供应商加盖公章）、身份证复印件；

3、谈判报价函（原件，供应商加盖公章）；

4、基本资格条件承诺函；

5、医疗设备提供售后服务承诺（原件，供应商加盖公章）。

（三）相关事项

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与谈判。

2、无论谈判结果如何，供应商参与本次采购的所有费用均由谈判人自行承担。

六、谈判办法

（一）采购方式

本次采购采取竞争性谈判方式，最终报价最低价且满足承诺交货时间为成交供应商。如果同时出现两个及以上相同的最低报价，由相同最低报价的供应商进行再次报价，且报价不得高于上一次报价，报价最低者成为成交供应商；第一成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商。

（二）

签订合同

成交供应商按照采购文件要求与采购人签订书面合同。谈判文件、成交人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（四）无效谈判条款

出现下列情况之一者，应为无效谈判：

1、供应商未通过资格性检查的；

2、供应商超出其营业执照上经营范围谈判的；

3、谈判文件出现多个谈判方案或谈判报价的；

4、供应商的交货期、质量保证期及谈判有效期不满足谈判文件要求的；

5、谈判文件含有违反国家法律、法规的内容的。

（五）废标条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，采购人重新组织采购。

七、其它事项

（一）供应商须严格按谈判文件要求谈判及供货，供货产品与谈判文件要求必须一致，否则不予验收。

（二）供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）响应文件一式四份（正本一份，副本一份。电子档一份）并密封。

八、联系方式

地  址：重庆市黔江区城西七路中心医院五号楼三楼医学装备科

联系人：冯老师

电  话：

79238111

附件：报价文件格式（谈判供应商须按报价文件格式制作投标文件）

报价文件格式

一、经济文件

开标一览表

二、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）提供招标产品对应医疗器械经营许可证（复印件，加盖单位公章）

三、技术（质量）文件

四、商务文件

（一）谈判函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

一、经济文件

（一）开标一览表（详见附件）

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在             （谈判人名称）任    （职务名称）职务，是（谈判人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（谈判人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（谈判人法定代表人名称）是                    （谈判人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 谈判人法定代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（四）基本资格条件承诺涵

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（谈判人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的谈判人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（谈判人公章）

年   月   日

（五）提供招标产品对应医疗器械经营许可证（复印件，加盖单位公章）

三、技术（质量）文件

符合采购人指定产品品牌及规格型号。

四、商务文件

（一）谈判函

谈判函（格式）

谈判项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（谈判人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                         。我方就参加本次保价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有谈判文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照谈判文件要求，提供谈判项目的技术服务。

四、我方按谈判文件要求提交的谈判文件为：谈判文件正本1份。

五、我方承诺：本次谈判的谈判有效期为10天。

六、我方谈判报价为闭口价。即在谈判有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方谈判文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价是中标的唯一条件。

十、若我方中标，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳谈判代理服务费和交易服务费。

（谈判人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 商务参数 | - 谈判要求 | - 谈判应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 交货期 | 成交供应商应在采购合同签订后 2个日历日内交货并完成安装调试。 |  |  |
| - 2 | 交货地点 | 重庆市黔江区卫生健康委员会指定地址。 |  |  |
| - 3 | 验收方式 | 1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，并作出开箱记录，双方签字确认。 |  |  |
| - 4 |  | 2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由谈判人负责调换、补齐或赔偿。 |  |  |
| - 5 |  | 3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。 |  |  |
| - 6 |  | 4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 |  |  |
| - 7 |  | 5.成交供应商提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 |  |  |
| - 8 |  | 采购人需要制造商对成交供应商交付的产品进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 |  |  |
| - 10 | 医疗设备质量保证期 | 自验收合格之日起，其谈判产品质量保证期达到3年。 |  |  |
| - 11 | 售后服务内容 | 1.电话咨询。谈判人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议 |  |  |
| - 12 |  | 2.现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，谈判人和制造商应在1小时内到达现场（远郊区2小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。 |  |  |
| - 13 |  | 3.质量保证期过后，谈判人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 |  |  |
| - 14 |  | 4.质量保证期过后，采购人需要继续由原谈判人提供售后服务的，该谈判人应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |
| - 15 | 备品备件及易损件 | 谈判人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在谈判文件中列出。 |  |  |
| - 16 | 付款方式方法 | 验收合格后，成交供应商提供发票、合同、验收表原件，采购人在5个工作日内以转账支付方式向成交供应商支付100%货款 |  |  |
| - 17 | 培训 | 谈判人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 |  |  |

谈判人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）

（谈判人公章）                      或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

（三）其他商务资料

（结束）